Тензодатчик CPR

производства фирмы Bilanciai (Италия)

- Корпус из нержавеющей стали

- Одобрен Международной организацией законодательной метрологии (OIML)

- Габариты и узлы встройки соответствуют требованиям OIML

- Возможно взрывозащищенное исполнение EX(i)

- Поставляется в комплекте оригинальным узлом встройки маятникового типа;

| ### Показатель | Единицы измерения | Исполнение датчика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С3/M | C1 | C2 | C3 | C4 |
| Номинальная нагрузка, Emax | тс | 20, 35, 50 |  |  |  |  |
| Максимальное число дискрет |  | 3000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Допустимая перегрузка | % от Emax | 150 |  |  |  |  |
| Разрушающая перегрузка | % от Emax | 300 |  |  |  |  |
| Максимально допустимая боковая нагрузка | % от Emax | 50 |  |  |  |  |
| Рекомендуемое напряжение | В | 5…15 |  |  |  |  |
| Максимальное напряжение | В | 18 |  |  |  |  |
| Входное сопротивление | Ом | 700  5 |  |  |  |  |
| Выходное сопротивление | Ом | 700  5 |  |  |  |  |
| Сопротивление изоляции | МОм |  5000 |  |  |  |  |
| РКП номинальный, S | мВ/В | 2,0  0,1% |  |  |  |  |
| Баланс нуля | % от S |  2 |  |  |  |  |
| Комбинированная ошибка | % от S |  0,016 |  0,025 |  0,024 |  0,022 |  0,018 |
| Повторяемость | % от S |  0,010 |  0,015 |  0,015 |  0,010 |  0,010 |
| Температурный дрейф нуля | % от S / 5K |  0,005 |  0,014 |  0,01 |  0,007 |  0,005 |
| Температурный дрейф сигнала | % от S / 5K |  0,005 |  0,0116 |  0,0058 |  0,005 |  0,004 |
| Уход характеристики за 30 мин. | % от S |  0,0245 |  0,049 |  0,0245 |  0,0245 |  0,018 |
| Уход характеристики за 20…30 мин. | % от S |  0,0053 |  0,015 |  0,0075 |  0,0053 |  0,0037 |
| Температурный диапазон с компенсацией дрейфа | C | –10…+40 |  |  |  |  |
| Рабочий температурный диапазон | C | –30…+70 |  |  |  |  |
| Температурный диапазон хранения | C | –40…+80 |  |  |  |  |
| Длина кабеля | м | 18  0,2 |  |  |  |  |
| Масса нетто | кг |  3,5 |  |  |  |  |
| Класс защиты | IP67 |  |  |  |  |  |
| Материал датчика | Нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |

СП «КОДА»						Адрес: 61002, г. Харьков, ул. Фрунзе, 22

Тел./факс (057) 714-26-54, 717-96-48

e-mail: mail@koda.ua

http://www.koda.ua

* Для датчиков модели CPR-50

СП «КОДА»						Адрес: 61002, г. Харьков, ул. Фрунзе, 22

Тел./факс (057) 714-26-54, 717-96-48

e-mail: mail@koda.ua

http://www.koda.ua